Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7

Nr referencyjny: AZP.270.87.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę i instalację pomiarowej linii rozruchowej Reaktora MARIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 221 000 euro

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikację zatwierdzono: 04.12.2019 r.

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamówienie nie dotyczy programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Ogłoszenie o zamówieniu  zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# ZAMAWIAJĄCY

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock (Świerk)

www.ncbj.gov.pl, e-mail: zp@ncbj.gov.pl, przetargi@ncbj.edu.pl

tel.: 22 - 273 16 30, fax 022- 273 16 53

REGON: 001024043

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz wdrożenie (zainstalowanie i uruchomienie) w reaktorze jądrowym MARIA, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, kompletnej pomiarowej linii rozruchowej neutronów termicznych, pracującej w zakresie reaktora małej mocy (do 500 kW) i opartej na komorze rozszczepieniowej, zwanej dalej Systemem.

- Zamówienie podstawowe składa się z trzech etapów.

Etap I obejmuje: prace przygotowawcze i projektowe Systemu, w tym:

- Inwentaryzację aktualnych połączeń układów pod nadzorem pracowników NCBJ;

- Zaprojektowanie Systemu - sporządzenie dokumentacji projektowej uwzględniającej zinwentaryzowane połączenia układów;

- Opracowanie programu testów Systemu;

Dokumentacja projektowa i program testów Systemu zostaną przedłożone do akceptacji przez pracowników Zamawiającego i do zatwierdzenia przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Termin realizacji Etapu I - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Etap II obejmuje: Wykonanie i dostarczenie Systemu, w tym:

- Wykonanie i dostarczenie Systemu wraz z pełnym osprzętem wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej;

- Testy Systemu potwierdzające działanie Systemu zgodne z założeniami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacją projektową;

- Usunięcie ewentualnych niezgodności z założeniami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ lub z dokumentacją projektową;

Termin realizacji Etapu II - do 6 miesięcy od uzyskania zgody Prezesa PAA na modernizację.

Etap III obejmuje: Wdrożenie Systemu, w tym:

- Instalację i integrację Systemu w reaktorze MARIA;

- Próbne uruchomienie Systemu w celu przeprowadzenia testów Systemu (testów kalibracyjnych, testów sygnałów granicznych oraz testów zakresów pomiarowych);

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu oraz przedstawienie jej Zamawiającemu;

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi Systemu;

- Uzyskanie zgody Prezesa PAA na uruchomienie reaktora MARIA po przeprowadzonej modernizacji;

- Uruchomienie Systemu.

Termin realizacji Etapu III - do 2 miesięcy od odbioru bez zastrzeżeń Etapu II, ale nie później niż do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem warunków określonych w rozdziale V.3 SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od zaistnienia konieczności rozbudowy lub modyfikacji Systemu oraz od posiadania przez niego wystarczających środków finansowych na ten cel.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe. Zamówienie w ramach zakresu Zamówienia Opcjonalnego Zamawiający może złożyć najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od daty odbioru Etapu III. Ostateczny termin realizacji zamówienia wraz z opcjami ustala się na okres do 31 grudnia 2022 r.

- Zamówienie opcjonalne obejmuje zapewnienie rezerwy sprzętowej krytycznych urządzeń wymaganych do długoterminowej konserwacji i napraw Systemu, tj. następujące urządzenia:

- Detektor neutronów spełniający wymagania określone w pkt 11.1 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1;

- Przedwzmacniacz spełniający wymagania określone w pkt 11.2 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1;

- Główna jednostka procesowa spełniająca wymagania określone w pkt 11.3 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1;

- Zasilacz detektora, o którym mowa w lit a), spełniający wymagania określone w pkt 11.10 („Tabela wymagań technicznych”) Załącznika nr 1 do SIWZ, sztuk 1.

- Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna).

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42150000-5 – Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami określonymi w specyfikacji podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty).

- W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

- Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą wykonywane pod ścisłym nadzorem Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego.

- Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą wykonywane po uzgodnieniu z kierownikiem Reaktora MARIA co do  terminu realizacji i warunków, które trzeba spełniać podczas ich wykonywania, co związane jest m.in. z cyklem pracy Reaktora MARIA.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 ze zm.) oraz wynikających z tych przepisów, wewnętrznych aktów prawa Zamawiającego, tj.:

- Eksploatacyjnego Raportu Bezpieczeństwa Reaktora MARIA ERB 2015 ze zmianami,

- Regulaminu pracy dla obiektu reaktora MARIA 01-ZR,

- Programu Zapewnienia Jakości dla obiektu reaktora MARIA - PZJ-MARIA 2019,

- Instrukcji dozymetrycznej reaktora MARIA 02-ZT,

- Instrukcji prac w rejonie skażonym 03-DT.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przeprowadzi w swojej siedzibie wstępne szkolenie dozymetryczne personelu Wykonawcy biorącego udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

# INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 USTAWY

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia podstawowego wybranemu w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy, Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień  do wysokości netto 50 000 EUR na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacja albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Etap I – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Etap II – do 6 miesięcy od uzyskania zgody Prezesa PAA na modernizację

- Etap III - do 2 miesięcy od odbioru bez zastrzeżeń Etapu II, ale nie później niż do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem następujących warunków:

- termin rozpoczęcia instalacji zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem;

- okres instalacji i integracji nie może przekroczyć 21 dni.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

- zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokument składany wraz ofertą - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ) przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowań, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. Oświadczenia zawarte w JEDZ będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert.

- Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy:

Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów).

Warunki przesłania oświadczenia JEDZ określono w rozdziale XIV.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu na adres e-mail: przetargi@ncbj.edu.pl, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji, lub elektroniczną kopię oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego na adres e-mail: przetargi@ncbj.edu.pl. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ),

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w ppkt. 1 lit. a) przedkłada informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczenia, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 4, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 9.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 9, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

# ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# PODWYKONAWSTWO

        - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

        - W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym (pkt 9), stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

        - Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 2.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o następującym numerze:

PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015

w tytule przelewu wpisując: „Wadium, nr sprawy AZP.270.87.2019”.

Dla wykonawcy zagranicznego:

Nr rachunku 58102011270000190200073015,

IBAN PL58102011270000190200073015,

SWFT BPKOPLPW,

PKO Bank Polski SA, II Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie

ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa.

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca wnosi wadium w oryginale. Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej formie jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta wraz z adresami ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji; bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

            - Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. Korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne.

            - Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

e-mail: przetargi@ncbj.edu.pl lub tel. - numer +48 22 2731320.

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 6:30-14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

            - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z Załącznikiem A. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

- Powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który winien być złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres uprawnień i być podpisane podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

- W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum.zip.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, dokumentach lub oświadczeniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec poprzez złożenie ich w osobnym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część, skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pliki powinny być odrębnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# SKŁADANIE OFERTY, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofert oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu  opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego https://ncbj.gov.pl/przetargi w zakładce odnoszącej się do przedmiotowego postępowania.

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum.zip za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP, udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Formularze.aspx).

- W przypadku składania, uzupełnienia lub poprawienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, JEDZ w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem na adres Zamawiającego: przetargi@ncbj.edu.pl.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż wymienionych w rozdziale XIII SIWZ, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego przetargi@ncbj.edu.pl.

- W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, przy użyciu którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 8 przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@ncbj.edu.pl

- W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres: przetargi@ncbj.edu.pl.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia 15.01.2020 r. do godz. 9.00.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę oraz załączniki do oferty, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP, udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty oraz adekwatnie załączników do oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, bud 28 pokój 6

w dniu 15.01. 2020 r. o godzinie 13.00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówień, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje z otwarcia ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl/przetargi.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Załącznik A do formularza oferty.

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Cena może być wyrażona w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Kryterium oceny ofert:

- cena „C”	 - 60%,

- okres gwarancji „G”	 - 40%.

  - Sposób oceny ofert

- Kryterium cena „C” 			 maksymalnie 60 punktów

| Liczba punktów oferty badanej = | Cena oferty najniższej x 60 Cena oferty badanej |
| --- | --- |

- Kryterium okres gwarancji „G” 		 maksymalnie 40 punktów

| Lp. | Oferowany okres gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 60 miesięcy | 0 |
| 2. | powyżej 60 miesięcy do 72 miesięcy | 10 |
| 3. | powyżej 72 miesięcy do 84 miesięcy | 20 |
| 4. | powyżej 84 miesięcy do 96 miesięcy | 30 |
| 5. | powyżej 96 miesięcy | 40 |

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C” + „G”.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

      - W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# WZÓR UMOWY

            - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 4 do SIWZ.

            - Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

            - W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach określonych w art. 94 ust. 3 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

# ZMIANA UMOWY

- Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy; zmiana polega na przedłużeniu terminu realizacji o okres przestojów i opóźnień;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne i inne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy; zmiana polega na przedłużeniu terminu realizacji o okres działania siły wyżej;

- przedłużania się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, procedury administracyjnej uzyskania pisemnej zgody Prezesa PAA, o której mowa w art. 37d ust. 1 w/w ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, powyżej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o wyrażenie takiej zgody; zmiana polega na przedłużeniu terminu realizacji o okres przedłużania się procedury administracyjnej.

- zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi to prawidłową realizację przedmiotu umowy.

- Na podstawie art. 142 ust. 5 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460) o prokuratorze.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

# OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock lub e-mail: iod@ncbj.gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Załączniki stanowiące integralna część SIWZ:

            - Specyfikacja techniczna

            - Formularz oferty z Załącznikiem A

            - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

            - Wzór umowy

            - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

            - Oświadczenia wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia  na podstawie art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 ustawy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

pomiarowej linii rozruchowej reaktora MARIA wraz z instalacją i uruchomieniem

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz wdrożenie (zainstalowanie i uruchomienie) w reaktorze MARIA (zwanym dalej reaktorem) zlokalizowanym w Narodowym Centrum Badań Jądrowym w Otwocku-Świerku (zwanym dalej NCBJ), kompletnej linii pomiarowej neutronów termicznych, pracującej w zakresie reaktora małej mocy (do 500 kW) i opartej na komorze rozszczepieniowej (zwaną dalej Systemem).

  - Funkcją podstawową Systemu jest detekcja i zabezpieczenie reaktora przed niekontrolowanym wprowadzeniem dodatniej reaktywności do rdzenia reaktora. Wymagane jest połączenie Systemu z istniejącym układem awaryjnego wyłączenia reaktora MARIA (Układam Automatyki Zabezpieczeń zwanego dalej UAZ) poprzez integracje istniejących nastaw (wyjść alarmowych i ostrzegawczych).

  - Zamówienie opcjonalne obejmuje zapewnienie rezerwy sprzętowej krytycznych urządzeń wymaganych do długoterminowej konserwacji i napraw Systemu, tj. następujące urządzenia:

- Detektor neutronów spełniający wymagania określone w pkt 11.1 („Tabela wymagań technicznych”), sztuk 1;

- Przedwzmacniacz spełniający wymagania określone w pkt 11.2 („Tabela wymagań technicznych”, sztuk 1;

- Główna jednostka procesowa spełniająca wymagania określone w pkt 11.3 („Tabela wymagań technicznych”), sztuk 1;

- Zasilacz detektora, o którym mowa w lit a), spełniający wymagania określone w pkt 11.10 („Tabela wymagań technicznych”), sztuk 1.

  - Specyfikacja opisuje parametry urządzeń, osprzęt oraz usługi niezbędne do pełnej realizacji zamówienia. Obecnie reaktor wyposażony jest w pojedynczą linię rozruchową IRL-5A współpracującą z komorą typu RJ-1300. Docelowo System musi być przygotowany do pracy równoległej z istniejącą linią w logice 1z2.

  - Przedmiot zamówienia wymaga zaprojektowania, wykonania, przetestowania i dostarczenia Systemu, który zostanie wdrożony (zainstalowany i uruchomiany) w reaktorze przez Wykonawcę pod nadzorem zespołu obsługi reaktora zgodnie z niniejszą specyfikacją.

  - Wdrożenie Systemu do eksploatacji obejmuje:

- Integrację zainstalowanego Systemu z istniejącym układem awaryjnego wyłączenia reaktora (Układam Automatyki Zabezpieczeń zwanego dalej UAZ);

- Uzyskanie pisemnej zgody Prezesa PAA, o której mowa w art. 37d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, na uruchomienie reaktora po instalacji i integracji Systemu.

  - Minimalne warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia:

- okres gwarancji - minimum 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

- przywrócenie pełnej sprawności Systemu musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii;

- w przypadku nieusunięcia awarii, Zamawiający będzie mógł powierzyć usunięcie awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia awarii i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usunięcie, nie krótszego niż 10 dni roboczych;

- Zamawiający będzie mógł swobodnie, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, wykorzystywać / przyłączać wyjścia cyfrowe / analogowe / impulsowe Systemu do urządzeń współpracujących, pod warunkiem nieprzekraczania dopuszczalnych parametrów prądowo-napięciowych wyjść opisanych w dokumentacji technicznej Systemu;

- uszkodzenie pojedynczego elementu Systemu spowodowane przez Zamawiającego nie będzie skutkowało utratą jego uprawnień wynikających z Gwarancji w stosunku do pozostałych elementów Systemu;

- Zamawiający będzie mógł zmieniać poziomy progów wyzwalania wyjść cyfrowych, a zmiany takie nie spowodują utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji;

- wszelkie elementy Systemu, które ulegną skażeniu promieniotwórczemu lub aktywacji przez pola promieniowania wynikające z działalności ludzkiej nie będą mogły opuścić terenu kontrolowanego Zamawiającego, a ich ewentualna naprawa odbywać się będzie mogła jedynie w siedzibie Zamawiającego; w przypadku braku możliwość naprawy w/w elementów systemu, przejdą one na własność Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia i będą podlegały składowaniu.

Zakres prac realizowany etapami obejmuje

Etap I: Prace przygotowawcze i projektowe Systemu, w tym:

- Inwentaryzację aktualnych połączeń układów pod nadzorem pracowników NCBJ;

- Zaprojektowanie Systemu - sporządzenie dokumentacji projektowej uwzględniającej zinwentaryzowane połączenia układów;

- Opracowanie programu testów Systemu;

Dokumentacja projektowa i program testów Systemu zostaną przedłożone do akceptacji przez pracowników Zamawiającego i do zatwierdzenia przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Termin realizacji Etapu I - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Etap II: Wykonanie i dostarczenie Systemu, w tym:

- Wykonanie i dostarczenie Systemu wraz z pełnym osprzętem wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej;

- Testy Systemu potwierdzające działanie Systemu zgodne z założeniami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacją projektową;

- Usunięcie ewentualnych niezgodności z założeniami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ lub z dokumentacją projektową;

Termin realizacji Etapu II - do 6 miesięcy od uzyskania zgody Prezesa PAA na modernizację.

Etap III obejmuje: Wdrożenie Systemu, w tym:

- Instalację i integrację Systemu w reaktorze MARIA;

- Próbne uruchomienie Systemu w celu przeprowadzenia testów Systemu (testów kalibracyjnych, testów sygnałów granicznych oraz testów zakresów pomiarowych);

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu oraz przedstawienie jej Zamawiającemu;

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi Systemu;

- Uzyskanie zgody Prezesa PAA na uruchomienie reaktora MARIA po przeprowadzonej modernizacji;

- Uruchomienie Systemu.

Termin realizacji Etapu III - do 2 miesięcy od odbioru bez zastrzeżeń Etapu II, ale nie później niż do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem warunków określonych w rozdziale V.3 SIWZ.

- Wykaz norm mających zastosowanie do opisu przedmiotu zamówienia:

  - IEC 61226 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety;

  - IEC 60297 Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series;

  - EN 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems;

  - EN 50205 Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts;

  - IEC/IEEE 60780-323 Nuclear facilities -- Electrical equipment important to safety – Qualification;

  - IEC 60880 Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category A functions;

  - IEC 61000 Electromagnetic compatibility (w zakresie EMC/RF).

W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

- Definicje, akronimy i skróty

AC		Alternating Current

CO		Change-Over

DC		Direct Current

DIN		Deutsches Institut für Normung

HV		High Voltage

IP		International Protection Rating

PFDavg		Average Probability of dangerous Failure on Demand per year

SFF		Safe Fault Fraction

SIL		Safety Integrity Level

UL		Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances Testing

λTotal		Total number of Failures

HFT		Hardware Fault Tolerance.

- Wymagania

- Wymagania funkcjonalne i wydajnościowe

System oraz jego urządzenia i komponenty muszą spełniać poniższe wymagania funkcjonalne i wydajnościowe:

    - System musi być w stanie mierzyć poziomy strumienia neutronów termicznych z zakresu między 1 n·cm-2·s-1, a 1010 n·cm-2·s-1 oraz przekazywać odpowiedni sygnał do układów kontroli i sterowania.

    - System musi być w stanie dostarczyć sygnały logiczne do układu UAZ w logice 1z2.

    - System musi mierzyć okres reaktora minimum w zakresie trybu pracy impulsowego.

    - System musi być zdolny do pracy w trybie ciągłym.

    - Komora rozszczepieniowa musi być dostosowana do instalacji w suchym kanale w basenie reaktora.

    - Musi zostać zapewniona możliwość ewakuacji komory ponad 2,5 m w czasie pracy reaktora.

    - Główna jednostka procesowa zostanie umiejscowiona w odległości około 100 metrów od detektora, w pomieszczeniu sterowni reaktora.

    - System musi zapewnić wysokie napięcie zasilające dla detektora.

    - Wyjścia analogowe Systemu muszą być proporcjonalne do okresu reaktora i ilości zliczeń impulsów, oraz przekazywać informację do panelu kontrolnego reaktora.

    - System musi być w stanie generować sygnały logiczne opisane w pkt 11.3 oraz posiadać co najmniej jedno standardowe wyjście impulsowe TTL.

    - Jednostka procesowa musi być wyposażona we wskaźniki reprezentujące wartości sygnałów wyjściowych: analogowych i impulsowych.

- Wymagania techniczne

System oraz jego urządzenia i komponenty muszą spełniać wymagania techniczne wyszczególnione w punkcie 11 („Tabela Wymagań Technicznych”) pozycje 1-10.

- Oznaczenia

- System musi posiadać oznakowania bezpieczeństwa w języku polskim lub alternatywnie w języku angielskim.

- System powinien posiadać oznakowanie zawierające co najmniej: nazwę producenta, typ urządzenia, numer seryjny, normę produkcyjną, ostrzeżenia o zagrożeniach.

- Wysyłka

System przeznaczony do wysyłki do Zamawiającego powinien być zapakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz normami międzynarodowymi.

- Wymagania jakościowe

- System zostanie wyprodukowany, wysłany i zainstalowany zgodnie z systemem zapewnienia jakości Wykonawcy.

- System jakości Wykonawcy powinien być certyfikowany normą ISO 9001 (lub równoważnym standardem).

- Wykonawca udokumentuje zgodność systemu zapewnienia jakości ze stosowną normą.

- Testy i akceptacje

- Przed wysyłką System zostanie przetestowany przez Wykonawcę pod kątem zgodności ze specyfikacją projektową i minimalnymi wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.

- System po instalacji zostanie przetestowany przez Wykonawcę wraz z Zamawiającym w celu wykazania spełnienia wymagań funkcjonalnych, wydajnościowych oraz technicznych określonych przez standardy oraz niniejszą specyfikację.

- Wyniki testów Systemu będą udokumentowane przez Wykonawcę w protokole odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego.

- Instalacja i szkolenie

- Wykonawca zainstaluje System w obiekcie reaktora w NCBJ.

- Wykonawca zainstaluje detektor w suchym kanale (przygotowanym przez Zamawiającego) umieszczonym w basenie reaktora. Wykonawca zamontuje również obudowę naścienną (patrz pkt 11.9.) na zewnętrznej ścianie basenu reaktora.

- Sprzęt do pracy pod wodą nie jest wymagany.

- Główna jednostka procesowa zostanie zainstalowana w istniejącej szafie rack 19” 4U (całkowita dostępna przestrzeń wynosi: 17,78 x 48,26 cm) w sterowni reaktora.

- Instalacja i dostosowanie elementów do konstrukcji reaktora zostanie wykonane pod nadzorem personelu Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni połączenia Systemu z:

- aktualnie istniejącym systemem logicznym SCRAM reaktora;

- systemem ostrzegawczym,

- zasilaniem z rozdzielni reaktora.

- Personel instalacyjny Wykonawcy powinien posiadać ważne paszporty dozymetryczne, zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów. Personel instalacyjny Wykonawcy powinien przestrzegać wszystkich procedur NCBJ dotyczących dostępu i prowadzenia prac w reaktorze.

- Wykonawca zapewni szkolenie dla minimum sześciu osób z personelu Zamawiającego, w zakresie obsługi i konserwacji Systemu w lokalizacji Zamawiającego, niezwłocznie po instalacji Systemu.

- Dokumentacja

- Wykonawca dostarczy następującą dokumentację w języku polskim lub alternatywnie w języku angielskim (3 zestawy w wersji papierowej i 1 zestaw w formacie cyfrowym):

  - Instrukcję obsługi;

  - Rysunki techniczne;

  - Schematy obwodów + schematy okablowania;

  - Certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61226 i IEC61508;

  - Dokumentację bezpieczeństwa funkcjonalnego dla każdego z komponentów;

  - Dokumenty poświadczające zgodność systemu z normami określonymi w pkt 4.2 Wymagania techniczne;

  - Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające parametry przyrządów (Deklaracja zgodności).

- Wykonawca dostarczy oprogramowanie i pliki konfiguracyjne Systemu z bezterminową licencją.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane Zamawiającemu dwa (2) miesiące przed uzgodnionymi datami instalacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu wszelką dodatkową dokumentację dotyczącą projektu, produkcji, instalacji i działania Systemu, która jest wymagana przez Zamawiającego podczas procesu uzyskiwania zgody na wdrożenie Systemu.

- Tabele wymagań technicznych

- Detektor neutronów

| Ilość: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ detektora: | out-core Komora rozczepieniowa |
| Czułość na neutron termiczne: | Pulse mode | (0.7 – 1.2) c·s-1/n·cm-2·s-1 |
|  | Fluctuation mode | (2 – 4) x 10-26 A2·Hz-1/n·cm-2·s- 1 |
|  | Current mode | (1.8 – 2.5) x 10-13 A/n·cm-2·s-1 |
| Zakres mierzony strumienia neutronów: | Pulse mode | 1 – 106 n· cm-2·s-1 |
|  | Fluctuation mode | (8 x 104 – 2x109 ) n· cm-2·s-1 |
|  | Current mode | 1.5x105 – 1010 n· cm-2·s-1 |
| Czułość na promieniowanie Gamma: | max. 10-8 A/Gy·h-1 |
| Dopuszczalna fluencja neutronów: | min. 5·1018 n·cm-2 |
| Dopuszczalna moc dawki | min.104 Gy·h-1 |
| Dopuszczalna dawka całkowita | min. 109 Gy |
| Oporność izolacji przy 600 V: | Nominalna w temperaturze 20 ⁰C min. 5x1012 Ω |
| Kompatybilność | z pozycjami 11.2. “Przedwzmacniacz” oraz 11.3. ”Jednostka Procesowa”; |
| Maksymalne napięcie pracy: | 800 V |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiały detektora: | Izolator: Al2O3 |
|  | Połączenia lutowanie: AgCu |
|  | Warstwa pokrycia detektora : wzbogacony uran 235U >90% |
| Okablowanie: | Izolator mineralny o wysokiej odporności: | Izolator: MgO |
|  |  | Promień gięcia max. 70 mm |
| Wymiary detektora: | Średnica 45 – 60 mm |
|  | Maksymalna długość detektora 400 mm |
|  | Długość całkowita ≤2 m |
| Konektory: | HV, IP67 |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność w kanale 0-100 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura w kanale 10-60 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |
| Technika montażu | Uchwyt do połączenia z liną ze stali nierdzewnej do przemieszczania detektora |
| Wymagania dodatkowe | Zdolny do działania jako ruchomy detektor w suchym kanale aluminiowym. |

- Przedwzmacniacz

| Ilość: | 1 szt., |
| --- | --- |
| Kompatybilność | Kompatybilny z pozycją 11.1.”Detektor neutronów” oraz 11.3. “Jednostka Procesowa”; |
| Długość kabla do detektora: | min. 20 m |
| Długość kabla do jednostki procesowej: | ≥100 m |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-85 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 5-45 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |
| Typ montażu: | szafka naścienna |

- Główna jednostka procesowa

| Ilość: | 1 szt., |
| --- | --- |
| Kompatybilny z pozycją 11.1. Detektor Neutronów oraz 11.2. Przedwzmacniacz |
| Tryb pracy: | Pulse mode |
|  | AC mode |
| Wbudowany wskaźnik (cyfrowy lub analogowy) podstawowych parametrów wyjściowych (logarithmic count rate, linear multi-range AC mode, period) |
| Wyjścia | Binarne, wyjścia separowane galwanicznie: | Przekaźnikowe typu CO, min 48 V DC 1 A (fail- safe) |
|  |  | min. 1 wyjście, sygnał ostrzeżenia okresu |
|  |  | min. 1 wyjście, sygnał alarmu okresu |
|  |  | min. 3 wyjścia programowalne od poziomu strumienia neutronów (c.p.s) |
|  |  | min. 1 wyjście awaryjne systemu (samo diagnostyki), oraz kompletności systemu |
|  |  | min 1 wyjście awaryjne załączenia testu systemu |
|  | Analogowe, separowane galwanicznie: | Min. 1 wyjście, kompatybilne ze wskaźnikiem panelowym 11.5. – okresu |
|  |  | Min. 1 wyjście, kompatybilne ze wskaźnikiem panelowym 11.4. – Logaritmic count rate and multi-range AC mode |
|  |  | Min. 2 wyjścia logarytmiczne analogowe (4-20 mA) proporcjonalne do ilości zliczeń impulsów (c.p.s.) |
|  |  | Min. 2 wyjścia (4-20 mA) proporcjonalne do okresu |
|  | Impulsowe: | min 1 wyjście impulsowe, zgodne z TTL-standard 5V |
| Test (symulacja) | Moduł testowania wyjść binarnych |
|  | Moduł testowania wyjść analogowych |
|  | Moduł testowania wejść (symulacja ilości impulsów oraz okresu) |
| Zasilanie: | DC 20 – 30 V |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-70 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 10-45 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) IEC 60297 EN 61508 IEC 60880 |
| Montaż: | 19” system modułowy, wymiary maksymalne 483 x 133 x 280 mm |

- Wskaźnik panelowy

| Ilość: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Sygnał wejściowy kompatybilny z sygnałem z jednostki procesowej “ Logaritmic count rate” oraz “ Multi-range AC mode” |
| Wymiary: | wysokość 80 – 100 mm |
|  | szerokość 80 – 100 mm |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-70 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 10-45 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |
| Oznaczenie: | ILR-2 |

- Wskaźnik panelowy

| Ilość | 1 szt. |
| --- | --- |
| Sygnał wejściowy kompatybilny z sygnałem z jednostki procesowej “okres” |
| wymiary: | wysokość 80 – 100 mm |
|  | szerokość 80 – 100 mm |
| Skala: min. ((–60) – 5) s |
| Rekomendowana skala: ((–30) – 5) s |
| Oznaczenie: | PERIOD ILR-2 |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-70 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 10-45 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |

- Kable pomiędzy detektorem, a przedwzmacniaczem

| Ilość: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Długość | ≥20 m |
| Kompatybilne z wymaganiami detektora oraz przedwzmacniacza |
| Konektory kompatybilne z detektorem oraz zasilaczem wysokiego napięcia, wodoszczelne |
| Konektory kompatybilne z przedwzmacniaczem: | Złącze (przedwzmacniacz do komory rozszczepienia) należy zamontować na hali reaktora po zainstalowaniu komory rozszczepienia w suchym kanale. |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-100 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 20-65 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 |
| Wodoszczelne |
| Maksymalna średnica max. 8 mm |
| Promień gięcia max. 50 mm |
| Elastyczne, zwijalne |

- Kable pomiędzy jednostką procesową, a przedwzmacniaczem

| Ilość: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Długość | ≥100 m |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-100 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 20-65 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 |
| Zgodnie z wymaganiami przedwzmacniacza, oraz jednostki procesowej |
| Złącza kompatybilne z jednostką procesową |
| Złącza kompatybilne z przedwzmacniaczem |
| Bezhalogenowe |

- Przekaźniki sprzęgające

| Ilość: | 6 szt. |
| --- | --- |
| Typ przekaźnika: | Z wymuszonym rozwarciem, pyłoszczelne |
| poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 |
| Nominalne napięcie: | 24 V DC |
| Zakres zasilania: | (20.4-26.4) V DC |
| Typowy prąd cewki: | 55 mA |
| Typowy czas odpowiedzi: | 50 ms |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-75 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 5-45 ⁰C; |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | EN 61508 EN 50205 |
| Typ styków: | x2 bezzwłocznie łączeniowe |
|  | x1 bezzwłocznie potwierdzenie załączenia |
| Obciążalność prądowa: | 5 A DC |
| Materiał styków: | AgCuNi + 0.2µm Au |
| Przyłącze: | Terminal śrubowy, 2.5 mm2 |
| Indykator : | Wyposażone w diodę LED, informująca o załączeniu styków (stan wysoki na wejściu) |
| Wymiary: | 17.5x99x114.5 mm |
| Instalacja: | Na szynę DIN 35 |
| Stop category: | 0 |
| λTotal: | <270 FIT |
| SFF: | >99% |
| PFH: | 2.02 x10-11 |
| MTBF: | ≥342 lat |

- Szafa elektryczna

Dla montażu przedwzmacniacza

Montaż naścienny

IP 65

- Zasilacz detektora

| Kompatybilny z jednostką procesową |
| --- |
| Kompatybilny z przedwzmacniaczem |
| Kompatybilny z detektorem |
| Możliwość zabudowy w jednostce Procesowej, lub jednostce Przedwzmaciacza. |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-75 %, |
|  | Dopuszczalna temperatura 5-45 ⁰C, |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |

## Załącznik nr 2 do SIWZ

| …………………………………………………… …………………………………………………… (nazwa i siedziba Wykonawcy) …………………………………………………… (miejsce wykonywania działalności) | …………………………………………………… (miejscowość i data) |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i instalację pomiarowej linii rozruchowej Reaktora MARIA (AZP.270.87.2019) składam niniejszą ofertę.

      - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ, za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ..................................................................... złotych/euro (słownie: ......................................................................... ................................................................................. zł/EUR) |
| --- | --- |
| VAT | ..................................................................... złotych/euro (słownie: ......................................................................... ................................................................................. zł/EUR) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ..................................................................... złotych/euro (słownie: ......................................................................... ................................................................................. zł/EUR) |

w tym:

- Cena ofertowa zamówienia podstawowego netto: …………………………….. PLN/EUR (słownie: …….. złotych/euro) plus podatek VAT, brutto: ……………… PLN/EUR (słownie: …………. złotych/euro)

- Cena ofertowa zamówienia opcjonalnego netto:  ……………....... PLN/ EUR (słownie: …….. złotych/euro), plus podatek VAT, brutto: ……………… PLN/EUR (słownie: …………. złotych/euro), w tym:

- Detektor neutronów, 1 szt. za cenę ofertową netto: …………………………….. PLN/EUR (słownie: …….. złotych/euro) plus podatek VAT, brutto: ……………… PLN/EUR (słownie: …………. złotych/euro);

- Przedwzmacniacz, 1 szt.  za cenę ofertową netto: …………………………….. PLN/EUR (słownie: …….. złotych/euro) plus podatek VAT, brutto: ……………… PLN/EUR (słownie: …………. złotych/euro);

- Główna jednostka procesowa, 1 szt. za cenę ofertową netto: …………………………….. PLN/EUR (słownie: …….. złotych/euro) plus podatek VAT, brutto: ……………… PLN/EUR (słownie: …………. złotych/euro);

- Zasilacz detektora, 1 szt.  za cenę ofertową netto: …………………………….. PLN/EUR (słownie: …….. złotych/euro) plus podatek VAT, brutto: ……………… PLN/EUR (słownie: …………. złotych/euro);

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że oferowany okres gwarancji wynosi ................ miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia).

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszej oferty zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy PZP oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził (*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam / przewiduję powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (*)

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
| --- | --- | --- |

- Wadium o wartości .................... PLN (słownie: ................................................................. złotych) zostało wniesione w dniu ........................, w formie .................................................................. .

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. (*)

- Oświadczam, że jestem mikro / małym / średnim (*) przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. Nr 173 poz. 1807). - TAK / NIE (*)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy (**):

Adres (**)……………..	...

tel. (**) 	, fax. (**)

e-mail (**) …………………………………………………………

Dane osoby do kontaktu (**): …………………………………………………………………………..

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) Załącznik A do Formularza oferty

2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................

|  | ......................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) |
| --- | --- |

(*) - niepotrzebne skreślić

(**) - w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika

## Załącznik A do Formularza ofertowego

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 
– tabela oferowanych parametrów technicznych

- Detektor neutronów

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Typ detektora: | out-core Komora rozczepieniowa |  |
| Czułość na neutron termiczne: | Pulse mode: | (0.7–1.2) c·s-1/n·cm-2·s-1 | Pulse mode: |  |
|  | Fluctuation mode: | (2–4) x 10-26A2·Hz-1/n·cm-2·s-1 | Fluctuation mode: |  |
|  | Current mode: | (1.8 – 2.5) x 10-13 A/n·cm-2·s-1 | Current mode: |  |
| Zakres mierzony strumienia neutronów: | Pulse mode: | 1 – 106 n· cm-2·s-1 | Pulse mode: |  |
|  | Fluctuation mode: | (8x104–2x109 )n·cm-2·s-1 | Fluctuation mode: |  |
|  | Current mode: | 1.5x105–1010 n· cm-2·s-1 | Current mode: |  |
| Czułość na promieniowanie Gamma: | max. 10-8 A/Gy·h-1 |  |
| Dopuszczalna fluencja neutronów: | min. 5·1018 n·cm-2 |  |
| Dopuszczalna moc dawki: | min.104 Gy·h-1 |  |
| Dopuszczalna dawka całkowita: | min. 109 Gy |  |
| Oporność izolacji przy 600V: | Nominalna w temperaturze 20 ⁰C min. 5x1012 Ω |  |
| Kompatybilność | z pozycjami 11.2. Przedwzmacniacz oraz 11.3. Jednostka Procesowa; |  |
| Maksymalne napięcie pracy: | 800 V |  |
| Stopień ochrony: | IP 67 |  |
| Materiały detektora: | Izolator: Al2O3 |  |
|  | Połączenia lutowanie: AgCu |  |
|  | Warstwa pokrycia detektora : wzbogacony uran 235U >90% |  |
| Okablowanie: | Izolator mineralny o wysokiej odporności: | Izolator: MgO | Izolator mineralny o wysokiej odporności: | Izolator: |
|  |  | Promień gięcia max. 70 mm |  | Promień gięcia: |
| Wymiary detektora: | Średnica: 45 – 60 mm | Średnica: |
|  | Maksymalna długość detektora 400 mm | Maksymalna długość detektora: |
|  | Długość całkowita ≤2 m | Długość całkowita: |
| Konektory: | HV, IP67 |  |
| Minimalny zakres warunków pracy: | Dopuszczalna wilgotność w kanale 0-100 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura w kanale 10-60 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |  |
| Technika montażu: | Uchwyt do połączenia z liną ze stali nierdzewnej do przemieszczania detektora |  |
| Wymagania dodatkowe: | Zdolny do działania jako ruchomy detektor w suchym kanale aluminiowym. |  |

- Przedwzmacniacz

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Kompatybilność | Kompatybilny z pozycją 11.1.Detektor neutronów oraz 11.3. Jednostka procesowa; |  |
| Długość kabla do detektora: | min. 20 m |  |
| Długość kabla do jednostki procesowej: | ≥100 m |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-85 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 5-45 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |  |
| Typ montażu: | szafka naścienna |  |

- Główna jednostka procesowa

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Kompatybilość: | Kompatybilny z pozycją 11.1. Detektor neutronów oraz 11.2. Przedwzmacniacz |  |
| Tryb pracy: | Pulse mode |  |
|  | AC mode |  |
| Wskaźnik: | Wbudowany wskaźnik (cyfrowy lub analogowy) podstawowych parametrów wyjściowych (logarithmic count rate, linear multi-range AC mode, period) |  |
| Wyjścia | Binarne, wyjścia separowane galwanicznie: | Przekaźnikowe typu CO, min 48 V DC 1 A (fail- safe) | Binarne, wyjścia separowane galwanicznie: |  |
|  |  | min. 1 wyjście, sygnał ostrzeżenia okresu |  |  |
|  |  | min. 1 wyjście, sygnał alarmu okresu |  |  |
|  |  | min. 3 wyjścia programowalne od poziomu strumienia neutronów (c.p.s) |  |  |
|  |  | min. 1 wyjście awaryjne systemu (samo diagnostyki), oraz kompletności systemu |  |  |
|  |  | min 1 wyjście awaryjne załączenia testu systemu |  |  |
|  | Analogowe, separowane galwanicznie: | Min. 1 wyjście, kompatybilne ze wskaźnikiem panelowym 11.5. – okresu | Analogowe, separowane galwanicznie: |  |
|  |  | Min. 1 wyjście, kompatybilne ze wskaźnikiem panelowym 11.4. – Logaritmic count rate and multi-range AC mode |  |  |
|  |  | Min. 2 wyjścia logarytmiczne analogowe (4-20 mA) proporcjonalne do ilości zliczeń impulsów (c.p.s.) |  |  |
|  |  | Min. 2 wyjścia (4-20 mA) proporcjonalne do okresu |  |  |
|  | Impulsowe: | min 1 wyjście impulsowe, zgodne z TTL-standard 5V | Impulsowe: |  |
| Funkcje testowe (symulacja): | Moduł testowania wyjść binarnych |  |
|  | Moduł testowania wyjść analogowych |  |
|  | Moduł testowania wejść (symulacja ilości impulsów oraz okresu) |  |
| Zasilanie: | DC 20 – 30 V |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-70 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 10-45 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) IEC 60297 EN 61508 IEC 60880 |  |
| Montaż: | 19” system modułowy, wymiary maksymalne 483 x 133 x 280 mm |  |

- Wskaźnik panelowy

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Typ wejścia: | Sygnał wejściowy kompatybilny z sygnałem z jednostki procesowej „Logaritmic count rate” oraz „Multi-range AC mode” |  |
| Wymiary: | wysokość 80 – 100 mm |  |
|  | szerokość 80 – 100 mm |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-70 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 10-45 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |  |
| Oznaczenie: | ILR-2 |  |

- Wskaźnik panelowy

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |  |
| Typ wejścia: | Sygnał wejściowy kompatybilny z sygnałem z jednostki procesowej “okres” |  |
| Wymiary: | wysokość 80 – 100 mm |  |
|  | szerokość 80 – 100 mm |  |
| Skala: | min. ((–60) – 5) s |  |
|  | Rekomendowana skala: ((–30) – 5) s |  |
| Oznaczenie: | PERIOD ILR-2 |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-70 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 10-45 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |  |

- Kable pomiędzy detektorem, a przedwzmacniaczem

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Długość | ≥20 m |  |
| Kompatybilność: | Kompatybilne z wymaganiami detektora oraz przedwzmacniacza |  |
|  | Konektory kompatybilne z detektorem oraz zasilaczem wysokiego napięcia, wodoszczelne |  |
| Opcje montażowe: | Złącze (przedwzmacniacz do komory rozszczepienia) należy zamontować na hali reaktora po zainstalowaniu komory rozszczepienia w suchym kanale. |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-100 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 20-65 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 |  |
| Wodoszczelne: | Tak |  |
| Średnica: | Maksymalna średnica 8 mm |  |
| Promień gięcia: | max. 50 mm |  |
| Giętkość: | Elastyczne, zwijalne |  |

- Kable pomiędzy jednostką procesową, a przedwzmacniaczem

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Długość | ≥100 m |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-100 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 20-65 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 |  |
| Kompatybilność: | Zgodnie z wymaganiami przedwzmacniacza, oraz jednostki procesowej |  |
|  | Złącza kompatybilne z jednostką procesową |  |
|  | Złącza kompatybilne z przedwzmacniaczem |  |
| Izolacja osnowy: | Bezhalogenowe |  |

- Przekaźniki sprzęgające

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 6 szt. |  |
| Typ przekaźnika: | Z wymuszonym rozwarciem, pyłoszczelne |  |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 |  |
| Nominalne napięcie: | 24 V DC |  |
| Zakres zasilania: | (20.4-26.4) V DC |  |
| Typowy prąd cewki: | 55 mA |  |
| Typowy czas odpowiedzi: | 50 ms |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-75 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 5-45 ⁰C; |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | EN 61508 EN 50205 |  |
| Typ styków: | x2 bezzwłocznie łączeniowe |  |
|  | x1 bezzwłocznie potwierdzenie załączenia |  |
| Obciążalność prądowa: | 5 A DC |  |
| Materiał styków: | AgCuNi + 0.2µm Au |  |
| Przyłącze: | Terminal śrubowy, 2.5 mm2 |  |
| Indykator : | Wyposażone w diodę LED, informująca o załączeniu styków (stan wysoki na wejściu) |  |
| Wymiary: | 17.5x99x114.5 mm |  |
| Instalacja: | Na szynę DIN 35 |  |
| Stop category: | 0 |  |
| λTotal: | <270 FIT |  |
| SFF: | >99% |  |
| PFH: | 2.02 x10-11 |  |
| MTBF: | ≥342 lat |  |

- Szafa elektryczna

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Typ montażu: | Montaż naścienny |  |
| Stopień ochrony: | IP 65 |  |

- Zasilacz detektora

| Parametr | Wymagany: | Oferowany: |
| --- | --- | --- |
| Ilość: | 1 szt. |  |
| Kompatybilość: | Kompatybilny z jednostką procesową |  |
|  | Kompatybilny z przedwzmacniaczem |  |
|  | Kompatybilny z detektorem |  |
| Typ montażu: | Możliwość zabudowy w jednostce procesowej lub jednostce przedwzmacniacza |  |
| Minimalny zakres warunków pracy | Dopuszczalna wilgotność 0-75 %, |  |
|  | Dopuszczalna temperatura 5-45 ⁰C, |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne przyśpieszenie gruntu (PGA): 0,2 g |  |
| Zgodność ze standardami: | IEC 61226 IEC/IEEE 60780-323 IEC 61000 (w zakresie EMC i RF) |  |

## Załącznik nr 3 do SIWZ

| …......................…......................... (miejscowość i data) |  |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock Nr referencyjny: AZP.270.87.2019 |
| Wykonawca: ……………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………., oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należymy / należymy(*) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), razem z innym Wykonawcą / Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

|  | ………………………………………………………………. (data i podpis składającej oświadczenie) |
| --- | --- |

(*) - niepotrzebne skreślić

Informacja dodatkowa:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr AZP.271…….2019.ZP

Zawarta w dniu ……….. 2019 r. pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), adres: ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043,

zwanym dalej Zamawiającym lub NCBJ, reprezentowanym przez:

…

a oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

…,

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…,

w której Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną,

zwana dalej Umową, o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1
Zamówienie Podstawowe

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się:

zaprojektować, wykonać, dostarczyć oraz wdrożyć (zainstalować i uruchomić) w reaktorze jądrowym MARIA, zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, kompletną pomiarową linię rozruchową neutronów termicznych, pracującą w zakresie reaktora małej mocy (do 500 kW) i opartą na komorze rozszczepieniowej,

zwaną dalej Systemem.

- Zakres prac określony w ust. 1 zwany będzie dalej łącznie Zamówieniem Podstawowym.

- Zamówienie Podstawowe będzie realizowane w ramach następujących etapów, zwanych dalej w liczbie mnogiej Etapami lub w liczbie pojedynczej Etapem:

- Etap I: Prace przygotowawcze i projektowe Systemu (zwany dalej Etapem I);

- Etap II: Wykonanie i dostarczenie Systemu (zwany dalej Etapem II);

- Etap III: Wdrożenie Systemu (zwany dalej Etapem III).

§ 2
Zamówienie Opcjonalne

- Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, polegające na rozszerzeniu zakresu zamówienia ponad zakres określony w Zamówieniu Podstawowym (zwane dalej Prawem Opcji).

- Zamawiający uzależnia skorzystanie z Prawa Opcji od zaistnienia konieczności rozbudowy lub modyfikacji Systemu oraz od posiadania przez niego wystarczających środków finansowych na ten cel.

- Całkowity zakres zamówienia realizowany w ramach Prawa Opcji zwany będzie dalej Zamówieniem Opcjonalnym.

- W ramach Zamówienia Opcjonalnego Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość nabycia następujących urządzeń wymaganych do długoterminowej konserwacji i napraw Systemu (rezerwa sprzętowa krytycznych urządzeń):

- detektor neutronów,

- przedwzmacniacz,

- główna jednostka procesowa,

- zasilacz detektora, o którym mowa w lit a).

- Łączna wartość Zamówienia Opcjonalnego nie może przekroczyć kwoty ………….. zł (słownie złotych: …).

- Prawo Opcji może być wykonywane przez Zamawiającego przez składanie dowolnej liczby zamówień w ramach zakresu Zamówienia Opcjonalnego, określonego w ust. 4, aż do wyczerpania limitu, o którym mowa w ust. 5.

- Zamówienie w ramach zakresu Zamówienia Opcjonalnego, Zamawiający może złożyć najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od daty odbioru Etapu III.

- W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 3
Przedmiot Zamówienia

- Zakres prac stanowiących Zamówienie Podstawowe i zakres prac stanowiących Zamówienie Opcjonalne zwane będą dalej łącznie Przedmiotem Zamówienia.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy (Specyfikacja techniczna).

- Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą wykonywane pod ścisłym nadzorem Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego.

- Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą wykonywane po uzgodnieniu z kierownikiem Reaktora MARIA co do  terminu realizacji i warunków, które trzeba spełniać podczas ich wykonywania, co związane jest m.in. z cyklem pracy Reaktora MARIA.

§ 4
Zobowiązania Stron

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia:

- na warunkach i w terminach określonych w Umowie oraz złożonej przez niego ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy (zwanej dalej Ofertą), zgodnie z SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem wymagań i uwag Zamawiającego;

- z uwzględnieniem wszelkich uwag zgłaszanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej Prezesem PAA;

- w oparciu o aktualny stan wiedzy i możliwości technicznych oraz z zachowaniem należytej staranności określonej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz wynikających z tych przepisów, wewnętrznych aktów prawa Zamawiającego, tj.:

- Eksploatacyjnego Raportu Bezpieczeństwa Reaktora MARIA ERB 2015 ze zmianami;

- Regulaminu pracy dla obiektu reaktora MARIA 01-ZR;

- Programu Zapewnienia Jakości dla obiektu reaktora MARIA - PZJ-MARIA 2019;

- Instrukcji dozymetrycznej reaktora MARIA 02-ZT,

- Instrukcji prac w rejonie skażonym 03-DT.

- Wykonawca zobowiązuje się poddać czynnościom kontrolnym wykonywanym przez organu dozoru jądrowego, na zasadach i w zakresie określonym w art. 37 w/w ustawy Prawo atomowe.

- Zamawiający zobowiązuje się:

- współdziałać z Wykonawcą w zakresie umożliwiającym mu pełne i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności udzielać Wykonawcy wszelkich wskazówek oraz pozostawać z nim w stałej komunikacji;

- przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Zamówienia, przeprowadzić w swojej siedzibie, wstępne szkolenie dozymetryczne personelu Wykonawcy biorącego udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia;

- zapewnić stały nadzór zespołu obsługi reaktora MARIA nad wykonywaniem Zamówienia.

§ 5
Potencjał Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Przedmiotu Zmówienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Ofertą.

- Strony ustalają, że Przedmiot Zamówienia wykonywany będzie:

- osobiście przez Wykonawcę,

- z udziałem podwykonawców - w następującym zakresie: … .

- Zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ust. 2 pkt. b) za zgodą Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności w stosunku do Zamawiającego.

§ 6
Zgoda Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy w/w ustawy Prawo atomowe, w związku z czym ma świadomość, iż zgodnie z art. 37d ust. 1 tej ustawy pisemnej zgody Prezesa PAA, wymaga:

- modernizacja systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego mającego istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną;

- każde uruchomienie reaktora po przerwie na modernizację systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego.

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (zwanego dalej Rozporządzeniem), w związku z czym ma świadomość, iż warunkiem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla Systemu i programu testów Systemu, tj. oczekiwanych przez Zamawiającego rezultatów Etapu I, jest ich uprzednie zatwierdzenie przez Prezesa PAA, a to ze względu odpowiednio na:

- brzmienie § 2 ust. 6 i § 41 ust. 2 Rozporządzenia oraz w celu spełnienia warunku określonego w pkt VIII.3.B. Zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. z późniejszymi decyzjami zmieniającymi ww. Zezwolenie w przypadku dokumentacji projektowej dla Systemu;

- brzmienie § 38 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia w przypadku programu testów Systemu.

- Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że wszelkie zmiany w procesie produkcji któregokolwiek z elementów Systemu lub w użytych materiałach, wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego i Prezesa PAA, jeśli mogą mieć wpływ na parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w celu uzyskania zgód, zatwierdzeń i akceptacji Prezesa PAA, o których mowa w niniejszym paragrafie, a także wspierać Zamawiającego we wszelkich innych działaniach wobec Prezesa PAA, jakie okażą się niezbędne dla pełnego i prawidłowe wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia do uwag zgłaszanych przez Prezesa PAA.

§ 7
Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie Podstawowe w następujących terminach:

- Etap I - w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia Umowy;

- Etap II - w terminie do 6 miesięcy od uzyskania zgody Prezesa PAA, w zakresie o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a);

- Etap III - w terminie do 2 miesięcy od odbioru bez zastrzeżeń Etapu II, ale nie później niż do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy, z uwzględnieniem następujących warunków:

- termin rozpoczęcia instalacji zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem;

- okres instalacji i integracji nie może przekroczyć 21 dni.

- Dany Etap uznaje się za wykonany po dokonaniu odbioru Etapu, w sposób opisany w § 8 ust. 1.

- Zamówienie Podstawowe uznaje się za wykonane po dokonaniu odbioru wszystkich Etapów, w sposób opisany w § 8 ust. 5.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie Opcjonalne w terminie do 120 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, zgodnie z § 2 ust. 6.

- Zamówienia Opcjonalne uznaje się za wykonane po dokonaniu jego odbioru w sposób opisany w § 8 ust. 9.

§ 8
Warunki odbioru

- Warunkiem rozpoczęcia wykonywania kolejnego Etapu jest wykonanie poprzedniego Etapu, potwierdzone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu obioru, zwanego dalej Protokołem Odbioru Etapu.

- Warunkiem odbioru Etapu I jest zatwierdzenie przez Prezesa PAA dokumentacji projektowej dla Systemu i programu testów Systemu, zgodnie z § 6 ust. 2.

- Warunkiem odbioru Etapu II jest wykonanie Systemu zgodnie z jego dokumentacją projektową.

- Warunkiem odbioru Etapu III jest uzyskanie zgody Prezesa PAA, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. b).

- Dokonanie odbioru Zamówienia Podstawowego potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, zwanego dalej Protokołem Odbioru Końcowego.

- W ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w terminie 15 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Zamawiający przeprowadzi weryfikację świadczeń objętych odbiorem, a następnie dokona odbioru lub zgłosi zastrzeżenia. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach złożyć Wykonawcy oświadczenie o przedłużeniu terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, maksymalnie o 5 dni roboczych.

- Protokoły odbioru powinny zawierać co najmniej datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz informację, że odbierane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Umowy.

- Protokoły odbioru sporządzone zostaną w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, dokonanie odbioru Zamówienia Opcjonalnego zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Do odbioru Zamówienia Opcjonalnego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 9
Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że wszystkie elementy Systemu są pełnowartościowe i posiadają właściwości zgodne z cechami określonymi w SIWZ i Ofercie oraz udziela Zamawiającemu gwarancji na System na okres … miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia pełnej sprawności Systemu w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Zgłaszanie awarii Systemu przez Zamawiającego będzie następować w formie korespondencji elektronicznej przesyłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 15 ust. 1 lit b).

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania awarii lub usunie je w sposób nienależyty, Zamawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, może powierzyć usunięcie awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia awarii i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usunięcie, nie krótszego niż 10 dni roboczych.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w w/w ustawie Kodeks cywilny.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na swobodne, niepowodujące utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z Gwarancji, wykorzystywanie / przyłączanie wyjść cyfrowych / analogowych / impulsowych Systemu do urządzeń współpracujących, pod warunkiem nieprzekraczania dopuszczalnych parametrów prądowo-napięciowych wyjść opisanych w dokumentacji technicznej Systemu.

- Uszkodzenie pojedynczego elementu Systemu spowodowane przez Zamawiającego nie będzie skutkowało utratą uprawnień Zamawiającego wynikających z Gwarancji w stosunku do pozostałych elementów Systemu.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na zmianę poziomów progów wyzwalania wyjść cyfrowych. Zmiany takie nie powodują utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z Gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż wszelkie elementy Systemu, które ulegną skażeniu promieniotwórczemu lub aktywacji przez pola promieniowania wynikające z działalności ludzkiej nie będą mogły opuścić terenu kontrolowanego Zamawiającego, a ich ewentualna naprawa odbywać się będzie mogła jedynie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku możliwość naprawy w/w elementów systemu, przechodzą one na własność Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia i będą podlegały składowaniu.

§ 10
Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie danego Etapu wynosi:

- za wykonanie Etapu I (do 20% kwoty wskazanej w ust. 2): kwota netto … zł (słownie: … złotych), po doliczeniu podatku VAT w stawce 23% kwota brutto … zł (słownie: … złotych);

- za wykonanie Etapu II (do 60% kwoty wskazanej w ust. 2): kwota netto … zł (słownie: … złotych), po doliczeniu podatku VAT w stawce 23% kwota brutto … zł (słownie: … złotych);

- za wykonanie Etapu III (do 20% kwoty wskazanej w ust. 2): kwota netto … zł (słownie: … złotych), po doliczeniu podatku VAT w stawce 23% kwota brutto … zł (słownie: … złotych).

- Łącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Zamówienia Podstawowego, zwane dalej Wynagrodzeniem, wynosi: kwota netto … zł (słownie: … złotych), po doliczeniu podatku VAT w stawce 23% kwota brutto … zł (słownie: … złotych).

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Zamówienia Opcjonalnego będzie każdorazowo wyliczane na podstawie cennika znajdującego się Ofercie i nie może przekroczyć kwoty określonej w § 2 ust. 5.

- Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamówienia wynosi: kwota netto  … zł (… złotych), po doliczeniu podatku VAT w stawce 23% kwota brutto … zł (słownie: … złotych).

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie danego Etapu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu Protokołu Odbioru Etapu, z terminem płatności 45 dni.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Na zasadach określonych w ust. 9 - 12, wysokość Wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:

- stawki podatku od towarów i usług;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.

- Każda ze Stron jest uprawniona do złożenia drugiej Stronie, pisemnie lub na adres e-mail wskazany w § 15 ust. 1, wniosku o zmianę wysokości Wynagrodzenia na podstawie ust. 8, zwanego dalej Wnioskiem. Do złożenia Wniosku uprawnione są osoby określone w § 15 ust. 1 Umowy.

- We Wniosku odpowiednio, w zależności, od tego przez którą ze Stron jest on składany:

- Wykonawca przedstawi kalkulację wnioskowanej zmiany wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie danego Etapu, której przyczyną była jedna ze zmian, wyszczególnionych w ust. 8

albo

- Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie kalkulacji, o której mowa w lit. a).

- Z zastrzeżeniem ust. 12, Wynagrodzenie zostanie zmienione stosownie do kalkulacji, o której mowa w ust. 10. Zmiana Wynagrodzenia wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy kalkulacja, o której mowa w ust. 10 nie będzie w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany wysokości Wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić takiej zmiany i zażądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

§ 11
Prawa do Systemu

- Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Zamawiający nabywa pełnię praw do Systemu oraz jego dokumentacji, o której mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, obejmującej w szczególności dokumentację projektową Systemu (zwanej dalej Dokumentacją).

- Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, a także bez ograniczeń co do liczby użytkowników, na korzystanie z oprogramowania sterującego i plików konfiguracyjnych Systemu, zwanego dalej Oprogramowaniem, na następujących polach eksploatacji:

- tłumaczenie interfejsu Oprogramowania na inne języki, a także rozwój i tłumaczenie dokumentacji Oprogramowania,

- tworzenie kopii kodu źródłowego Oprogramowania, w tym przechowywanie go w repozytorium kodów źródłowych;

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania dokonywane podczas jego wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania.

- Licencja, o której mowa w ust. 2 jest udzielana na czas nieoznaczony, bezterminowo i nie może zostać wypowiedziana.

§ 12
Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

- za opóźnienie w realizacji danego Etapu - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 1;

- za opóźnienie w usunięciu zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego przy odbiorze - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem, że kara umowna nie przysługuje Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Limit kar umownych, jakich na podstawie niniejszego paragrafu, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej, wynosi 15% Wynagrodzenia brutto.

- Zapłata kary umownej przez Stronę zobowiązaną nie pozbawia Strony uprawnionej prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Strona zobowiązana zapłaci karę umowną przelewem na rachunek bankowy Strony uprawnionej wskazany w wystawionej przez nią nocie obciążeniowej - w terminie 14 dni od doręczenia tej noty, bez dodatkowego wezwania. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Strony zobowiązanej. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Stronie uprawnionej przysługują odsetki ustawowe.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu Wynagrodzenia.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z Wynagrodzenia, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności ze zobowiązania do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

§ 13
Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął wykonywania umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wezwania;

- z przyczyn zawinionych nie rozpoczął wykonywania Umowy albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją Umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie któregokolwiek z terminów, określonych w § 7 ust. 1,

- powierzyły wykonywanie części prac w ramach Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom z naruszeniem § 5,

- dokonał cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadku nieuzyskania którejkolwiek ze zgód, zatwierdzeń lub akceptacji Prezesa PAA, o których mowa w § 6, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia, określonych w ust. 1 - 3.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W oświadczeniu należy wskazać przyczynę odstąpienia. Oświadczenie należy przesłać Wykonawcy za pośrednictwem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy, pomniejszone o naliczone przez Zamawiającego kary umowne. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy stanowią Protokoły Odbioru Etapu podpisane bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 14
Zmiany Umowy

- Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- zmiana terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Zamówienia; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne i inne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Zamówienia; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres działania siły wyższej;

- przedłużania się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, procedury administracyjnej uzyskania pisemnej zgody Prezesa PAA, o której mowa w § 6 ust. 1, powyżej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o wyrażenie takiej zgody; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przedłużania się procedury administracyjnej;

- zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w Ofercie, jeżeli umożliwi to prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia.

- Na podstawie art. 142 ust 5 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w § 10 ust. 8 - 12, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:

- stawki podatku od towarów i usług;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.

- Postanowienia ust. 1 - 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 15
Klauzula poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności, do niewykorzystywania i do nieujawniania osobom trzecim, jakichkolwiek informacji pozyskanych od Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy lub w toku negocjacji poprzedzających jej zawarcie, które zostały oznaczone jako poufne, niezależnie od formy utrwalenia lub przekazania informacji, przy czym oznaczenie informacji przekazanej ustnie jako poufna, może nastąpić w formie pisemnej w terminie 10 dni roboczych od chwili jej przekazania (zwanych dalej Informacjami Poufnymi).

- Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji:

- które są dostępne publicznie w dniu ich przekazania Wykonawcy lub staną się publicznie dostępne w późniejszym terminie w sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy;

- wobec których Wykonawca może wykazać, że był w ich legalnym posiadaniu lub że były mu one znane, przed pozyskaniem ich od Zamawiającego; lub

- wobec których Wykonawca może wykazać, że zostały one opracowane przez Wykonawcę samodzielnie i niezależnie od pozyskania ich od Zamawiającego; lub

- przekazanych Wykonawcy przez podmiot trzeci i niepodlegających jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystania lub ujawniania w chwili ich udostępnienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, a w szczególności do nie udostępniania Informacji Poufnych osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, choćby nieumyślnie, pośrednio lub jako sugestii;

- nie używania ani nie wykorzystywania w sposób bezpośredni lub pośredni, w jakimkolwiek celu, we własnym lub cudzym interesie Informacji Poufnych w zakresie wykraczającym poza przygotowanie lub realizację Umowy, w tym w szczególności w celu samodzielnego uzyskania korzyści materialnych przy wykorzystaniu Informacji Poufnych;

- powstrzymania się od kopiowania, przechowywania na nośniku lub w systemie służącym do odczytu danych, przesyłania przy użyciu dowolnych środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania i innych) Informacji Poufnych, chyba że jest to niezbędne dla należytego wykonania Umowy;

- nie wykorzystywania Informacji Poufnych w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, prawa ochronnego na wzory użytkowe i znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w ramach procedury krajowej, wspólnotowej, międzynarodowej lub innej;

- zabezpieczenia Informacji Poufnych przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, publikacją lub udostępnieniem osobom trzecim, w szczególności poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i poufności systemów informatycznych lub środków łączności;

- zawiadomienia Zamawiającego o domniemanym bądź stwierdzonym naruszeniu zobowiązań, o których mowa powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z Umowy wszystkie osoby, którymi posługiwać się będzie przy realizacji Przedmiotu Zamówienia i będą mieć dostęp do Informacji Poufnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tych obowiązków przez osoby wskazane powyżej, jak za działania własne.

- Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie są wyłączone w zakresie konieczności udostępnienia Informacji Poufnych podmiotowi, który jest uprawniony do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa. Jeżeli konieczność, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynika z żądania wystosowanego przez podmiot uprawniony do otrzymania Informacji Poufnych na mocy obowiązującego prawa, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego przed ich udostępnieniem, o ile działanie takie nie narusza obowiązującego prawa lub nie jest sprzeczne z treścią żądania.

- Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zniszczy lub zwróci wszystkie Informacje Poufne lub też, w przypadku elektronicznych kopii Informacji, usunie je lub sprawi, że nie będą dostępne, chyba że pozostawienie tych informacji przez Wykonawcę jest niezbędne do realizacji Umowy lub jest niezbędne w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją Umowy lub brak możliwości ich usunięcia wynika z przepisów prawa, przy czym w takim wypadku w pozostałym zakresie, który nie jest niezbędny do ochrony słusznych interesów lub wynika z przepisów prawa Informacje Poufne zostaną zniszczone lub zwrócone w sposób określony w niniejszym ustępie.

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25.000,00 euro (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) za każdy przypadek naruszenia.

- Do kary umownej, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 ust. 4 - 7.

- Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy przez okres 15 lat licząc od dnia zawarcia Umowy.

§ 16
Komunikacja

- Do bieżących kontaktów i uzgodnień podczas realizacji Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego:

…

e-mail: …

tel.: ….

- ze strony Wykonawcy:

…

e-mail: …

tel.: … .

- Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej nie są uprawnione do dokonywania zmian Umowy bez odrębnego umocowania.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i staje się skuteczna z chwilą zawiadomienia drugiej Strony.

- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelka korespondencja związana z Umową powinna być doręczana w jeden z następujących sposobów:

- w formie korespondencji elektronicznej przesłanej na adresy poczty elektronicznej wskazane odpowiednio w ust. 1 lit a) lub lit b);

- w formie pisemnej - osobiście za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką rejestrowaną na adres siedziby Strony.

§ 17
Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy w/w ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo atomowe oraz Kodeks cywilny.

- Spory mogące wyniknąć w związku z Umową, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia Stron, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą ze Stron.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

## Załącznik Nr 6 do SIWZ

| …......................…......................... (miejscowość i data) |  |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock Nr referencyjny: AZP.270.87.2019 |
| Wykonawca: ……………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 22

ORAZ ART. 24 UST. 1 PKT. 15 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. ……………………………………. , oświadczam, że:

- nie orzeczono / orzeczono* wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, tym samym podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 22 ustawy Pzp;

- nie wydano / wydano* wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, tym samym podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 15 ustawy Pzp.

|  | ………………………………………………………………. (data i podpis składającej oświadczenie) |
| --- | --- |

(*) - niepotrzebne skreślić

POUCZENIE:

Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

# Footnotes

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego