Załącznik Nr 1

do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę  wektorowego analizatora widma oraz  osprzętu

- Wektorowy analizator widma

|  | Parametr |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Minimalny zakres częstotliwości |  | 100 kHz – 4,5 GHz |  |
| b) | Porty pomiarowe na panelu przednim |  | 2 |  |
| c) | Złącza |  | typu N – f |  |
| d) | Impedancja złącza: |  | 50 Ω |  |
| e) | Rozdzielczość częstotliwościowa |  | 1 Hz |  |
| f) | Szerokość pasma częstotliwości pośredniej |  | od 1 Hz do 30kHz (minimum) |  |
| g) | Ilość punktów pomiarowych |  | >4000 |  |
| h) | Zakres mocy |  | od –20 dBm do +3 dBm |  |
| i) | Zakres dynamiki |  | >120 dB |  |
| j) | Poziom szumów |  | max – 115 dBm dla częstotliwości 100 kHz do 4,5 GHz |  |
| k) | Wbudowany ekran dotykowy LCD min. przekątna 12 cali w panelu przednim do obsługi urządzenia |  |  |  |
| l) | 6 złączy typu USB (min. 4 USB 3.0 umiejscowione na panelu przednim ) |  |  |  |
| m) | Złącze typu BNC – f wyzwalania zewnętrznego wejściowe (TRIGER IN), 3/5 V, impedancja wejściowa > 10 kΩ, polaryzacja: pozytywna i negatywna |  |  |  |
| n) | Złącze typu BNC – f wyzwalania zewnętrznego wyjściowe (TRIGER OUT), ok. 3 V |  |  |  |
| o) | Okres gwarancji | Min 36 miesięcy |  |  |
| p) | Pakiet 4 kalibracji (pierwsza po roku od zakupu) każda ważna 12 miesięcy wykonywane raz do roku i w wypadku naprawy . Przyrząd skalibrowany w momencie dostawy. |  |  |  |
| r) | Instrukcja w języku angielskim i niemieckim |  |  |  |

Informacje o warunkach pracy urządzenia

    - Zasilanie ok. 240 V, AC

    - Temperatura między 5°C a 35 °C

    - Wilgotność względna do 50%

- Kable pomiarowe

  - Zestaw 2 kabli pomiarowych wysokiej precyzji, elastycznych

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Długość | 1400 – 1600 mm |  |
| b) | Minimalny promień gięcia | 60 mm |  |
| c) | Typ złącza | N – męskie |  |
| d) | Impedancja | 50 Ω |  |
| e) | Częstotliwość pracy | Do 16 GHz |  |
| f) | Zmiana fazy przy wygięciu o 90° | nie więcej niż 0,6 ° do 4 GHz |  |
| g) | Zmiana fazy przy wygięciu na wprost (3 zgięcia o 90°) | nie więcej niż 0,6 ° do 4 Ghz |  |
| h) | Return loss | ≥ 20 dB |  |

  - Zestaw 2 kabli pomiarowych, elastycznych

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Długość | 1400 – 1600 mm |  |
| b) | Minimalny promień gięcia | 25 mm |  |
| c) | Typ złącza | N – męskie |  |
| d) | Impedancja | 50 Ω |  |
| e) | Częstotliwość pracy | Do 16 GHz |  |
| f) | Ekranowanie żyły | Min 2 ekrany |  |
| g) | Materiał koszulki zewnętrznej | Poliuretan |  |

- Zestaw kalibracyjny wysokiej precyzji

| Lp. | Parametr | Wartość oczekiwana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Zakres częstotliwości | 100 kHz - 8 GHz (minimum ) |  |
| b) | Element „Rozwarcie (Open)” | Błąd względem nominalnej fazy ≤ 3.5 ° |  |
| c) | Element „Zwarcie (Short)” | Błąd względem nominalnej fazy ≤ 3.0 ° |  |
| d) | Element „Obciążenie (Load)” | Strata wsteczna ≥ 28 dB |  |
| e) | Typ złącza | N m i f |  |
| f) | Komplet adapterów | m/f (f-f, m-m,f-m) |  |
| g) | Zestaw danych kalibracyjnych na nośniku elektronicznym zgodnym z standardem analizatora |  |  |