Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

AZP.273.110.2020

# Specyfikacja techniczna miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem.

Miernik próżni może być wykorzystywany do pracy w warunkach podwyższonego promieniowania oraz podwyższonej temperatury.

Miernik próżni wraz z wyposażeniem: 1szt.

| Parametr | Wymagany |
| --- | --- |
| Typ i producent |  |
| Obsługiwane głowice pomiarowe | Typu zimna katoda oraz Pirani |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic | 4 |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic typu „Zimna katoda” | 2 |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic typu „Pirani” | 2 |
| Sposób wyświetlania wartości | Wyświetlacz diodowy segmentowy |
| Wysokość wyświetlacza | 15mm |
| Zakres mierzonych wartości | Minimalny zakres 5*10-9 – 1*10 hPa |
| Jednostki pomiarowe | mbar, Torr, Pa |
| Tryby odczytu: szybki / normalny / wolny | 16 ms/160 ms/1.6 s |
| Szybkość pomiaru | Minimum 100 s-1 |
| Szybkość wyświetlania | Minimum 5 s-1 |
| Akcesoria zabezpieczające miernik przed wpływem promieniowania oraz napięć błądzących w obszarze wysokiej mocy i wysokich napięć | Izolatory próżniowo – prądowe Przewody łączące głowice z próżniomierzem Komplet naprawczy do głowic typu zimna katoda (1 kpl.) Głowice pomiarowe typu Pirani 2 szt. Głowice pomiarowe typu „zimna katoda” szt.2 Uszczelki miedziane niezbędne do wykonania połączeń próżniowych Flansza adaptująca DN16 CF-F do DN 40 CF-F |
| Izolatory próżniowo-prądowe 4szt. | Typ złącza CF40 (obustronnie) Wymiary zgodnie ze szkicem |
| Kable pomiarowe | Łączący miernik z głowicą typu zimna katoda z odpornością cieplną do 80°C, długość 3m 2szt. Łączący miernik z głowicą typu zimna katoda z odpornością cieplną do 80°C, długość 10m 2szt. Łączący miernik z głowicą Pirani z odpornością cieplną do 250°C, długość 3m 1szt. Łączący miernik z głowicą Pirani z odpornością cieplną do 250°C, długość10m 1szt. |
| Głowice pomiarowe typu zimna katoda szt.2 | Minimalny zakres roboczy od 5 x 10e-3 – 1 x 10e-10 mbar Typ przyłącza próżniowego: DN40 CF-F lub równoważne Odporność na promieniowanie minimum 107 Gy Wymiary: zgodne ze szkicem z dokładnością ±10% każdego wymiaru: |
| Głowice pomiarowe typu Pirani szt.2 | Minimalny zakres roboczy: 8*10-4 – 1*103hP Typ przyłącza próżniowego: DN16 CF-F Odporność na promieniowanie minimum 104 Gy Wymiary: zgodne ze szkicem z dokładnością ±10% każdego wymiaru: |
| Uszczelki próżniowe | Komplet uszczelek dla flansz DN40 CF-F 50 szt. Komplet uszczelek dla flansz DN16 CF-F 50 szt. |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

AZP.273.110.2020

....................................................................

FORMULARZ OFERTY

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………                                      ...........................................................

(miejscowość i data)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu do zaproszenia do składania ofert za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................PLN) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... ......................................................................................PLN) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym  (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom *).

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik A do formularza ofertowego

AZP.273.110.2020

Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń

Miernik próżni wraz z wyposażeniem: 1szt.

| Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ i producent |  |
| Obsługiwane głowice pomiarowe | Typu zimna katoda oraz Pirani |  |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic | 4 |  |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic typu „Zimna katoda” | 2 |  |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic typu „Pirani” | 2 |  |
| Sposób wyświetlania wartości | Wyświetlacz diodowy segmentowy |  |
| Wysokość wyświetlacza | 15mm |  |
| Zakres mierzonych wartości | Minimalny zakres 5*10-9 – 1*10 hPa |  |
| Jednostki pomiarowe | mbar, Torr, Pa |  |
| Tryby odczytu: szybki / normalny / wolny | 16 ms/160 ms/1.6 s |  |
| Szybkość pomiaru | Minimum 100 s-1 |  |
| Szybkość wyświetlania | Minimum 5 s-1 |  |
| Akcesoria zabezpieczające miernik przed wpływem promieniowania oraz napięć błądzących w obszarze wysokiej mocy i wysokich napięć | Izolatory próżniowo – prądowe Przewody łączące głowice z próżniomierzem Komplet naprawczy do głowic typu zimna katoda (1 kpl.) Głowice pomiarowe typu Pirani 2 szt. Głowice pomiarowe typu „zimna katoda” szt.2 Uszczelki miedziane niezbędne do wykonania połączeń próżniowych Flansza adaptująca DN16 CF-F do DN 40 CF-F |  |
| Izolatory próżniowo-prądowe 4szt. | Typ złącza CF40 (obustronnie) Wymiary zgodnie ze szkicem |  |
| Kable pomiarowe | Łączący miernik z głowicą typu zimna katoda z odpornością cieplną do 80°C, długość 3m 2szt. Łączący miernik z głowicą typu zimna katoda z odpornością cieplną do 80°C, długość 10m 2szt. Łączący miernik z głowicą Pirani z odpornością cieplną do 250°C, długość 3m 1szt. Łączący miernik z głowicą Pirani z odpornością cieplną do 250°C, długość10m 1szt. |  |
| Głowice pomiarowe typu zimna katoda szt.2 | Minimalny zakres roboczy od 5 x 10e-3 – 1 x 10e-10 mbar Typ przyłącza próżniowego: DN40 CF-F lub równoważne Odporność na promieniowanie minimum 107 Gy Wymiary: zgodne ze szkicem z dokładnością ±10% każdego wymiaru: |  |
| Głowice pomiarowe typu Pirani szt.2 | Minimalny zakres roboczy: 8*10-4 – 1*103hP Typ przyłącza próżniowego: DN16 CF-F Odporność na promieniowanie minimum 104 Gy Wymiary: zgodne ze szkicem z dokładnością ±10% każdego wymiaru: |  |
| Uszczelki próżniowe | Komplet uszczelek dla flansz DN40 CF-F 50 szt. Komplet uszczelek dla flansz DN16 CF-F 50 szt. |  |

_______________________________

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego

AZP.273.110.2020

# WZÓR UMOWY Nr AZP.271.......2020.S

W dniu                               2020 r.  w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez::

…………………………………………………………………………………………………………..

a

oferentem  wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert,

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………. z siedzibą ………………………………..., NIP: …………………………..REGON:

……………………zwanym dalej  Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem.

- Szczegółowy opis parametrów przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie –………………. od dnia zawarcia umowy.

- Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia.

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Cena i warunki płatności

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 cenę oferty tj. kwotę netto ………………. zł (słownie złotych: ……………………………) plus podatek VAT 23 % , łącznie brutto …………………….. zł (słownie złotych: ………………………………….) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 3.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania umowy, a w szczególności: cenę urządzeń, koszty transportu oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego dalej „Mechanizmem Split Payment”) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą VAT”).

- Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment;

- jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanym dalej „Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 6, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty.

Warunki gwarancji i serwisu

§ 5

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń
na okres ………………………… miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z § 3.

Kary umowne

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Opóźnienie w wykonaniu umowy wskutek działania „siły wyższej” nie powoduje naliczania kar umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty naliczonej kary umownej z ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ustalonej ceny, naliczane od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

Postanowienia końcowe

§ 7

- W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA					            	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy AZP.271……..2020.S

Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń

Miernik próżni wraz z wyposażeniem: 1szt.

| Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ i producent |  |
| Obsługiwane głowice pomiarowe | Typu zimna katoda oraz Pirani |  |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic | 4 |  |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic typu „Zimna katoda” | 2 |  |
| Ilość jednocześnie obsługiwanych głowic typu „Pirani” | 2 |  |
| Sposób wyświetlania wartości | Wyświetlacz diodowy segmentowy |  |
| Wysokość wyświetlacza | 15mm |  |
| Zakres mierzonych wartości | Minimalny zakres 5*10-9 – 1*10 hPa |  |
| Jednostki pomiarowe | mbar, Torr, Pa |  |
| Tryby odczytu: szybki / normalny / wolny | 16 ms/160 ms/1.6 s |  |
| Szybkość pomiaru | Minimum 100 s-1 |  |
| Szybkość wyświetlania | Minimum 5 s-1 |  |
| Akcesoria zabezpieczające miernik przed wpływem promieniowania oraz napięć błądzących w obszarze wysokiej mocy i wysokich napięć | Izolatory próżniowo – prądowe Przewody łączące głowice z próżniomierzem Komplet naprawczy do głowic typu zimna katoda (1 kpl.) Głowice pomiarowe typu Pirani 2 szt. Głowice pomiarowe typu „zimna katoda” szt.2 Uszczelki miedziane niezbędne do wykonania połączeń próżniowych Flansza adaptująca DN16 CF-F do DN 40 CF-F |  |
| Izolatory próżniowo-prądowe 4szt. | Typ złącza CF40 (obustronnie) Wymiary zgodnie ze szkicem |  |
| Kable pomiarowe | Łączący miernik z głowicą typu zimna katoda z odpornością cieplną do 80°C, długość 3m 2szt. Łączący miernik z głowicą typu zimna katoda z odpornością cieplną do 80°C, długość 10m 2szt. Łączący miernik z głowicą Pirani z odpornością cieplną do 250°C, długość 3m 1szt. Łączący miernik z głowicą Pirani z odpornością cieplną do 250°C, długość10m 1szt. |  |
| Głowice pomiarowe typu zimna katoda szt.2 | Minimalny zakres roboczy od 5 x 10e-3 – 1 x 10e-10 mbar Typ przyłącza próżniowego: DN40 CF-F lub równoważne Odporność na promieniowanie minimum 107 Gy Wymiary: zgodne ze szkicem z dokładnością ±10% każdego wymiaru: |  |
| Głowice pomiarowe typu Pirani szt.2 | Minimalny zakres roboczy: 8*10-4 – 1*103hP Typ przyłącza próżniowego: DN16 CF-F Odporność na promieniowanie minimum 104 Gy Wymiary: zgodne ze szkicem z dokładnością ±10% każdego wymiaru: |  |
| Uszczelki próżniowe | Komplet uszczelek dla flansz DN40 CF-F 50 szt. Komplet uszczelek dla flansz DN16 CF-F 50 szt. |  |

_______________________________

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/