Załącznik nr 1 do SIWZ

Po zmianach z dnia 24.04.2017 r.

Specyfikacja techniczna

1.     Magnetron do akceleratora radiograficznego- szt. 2, spełniający  poniższe wymagania:

| Magnetron (typ, model producent) | ……………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagany | Oferowany |
| Zakres częstotliwości | 2993 -3002MHz |  |
| Impulsowa moc wyjściowa | Max. 3,1MW |  |
| Wyjście mikrofalowe | Odpowiednie dla falowodu WR284 |  |
| Chłodzenie | Woda |  |
| Żarzenie katody | pośrednie |  |
| Napięcie żarzenia | 14Vdc |  |
| Prąd żarzenia | 7- 9 A |  |
| Impulsowe napięcie anody | Od 0 do 52kV |  |
| Impulsowy prąd anody | 60 – 120 A |  |
| Szerokość impulsu | Max. 5μs |  |
| Częstotliwość powtarzania impulsów | 1 do 300Hz |  |
| Szybkość narastania impulsu napięcia anody | 80 – 120kV/μs |  |
| Temperatura pracy | od 30 do 45C |  |
| Pozycja montażu | dowolna |  |
| Dopuszczalna waga magnetronu | Do 9kg całkowita |  |
| Pole magnetyczne | 1000 do 1650gausów |  |

2.    Wyposażenie dodatkowe

| Nazwa | Typ, model, producent |
| --- | --- |
| Transformator typu fali przeznaczony do oferowanego magnetronu w pkt.1 -szt. 1 | ……………………………….. |
| Elektromagnes magnetronu mechanicznie odpowiedni do oferowanego magnetronu w pkt.1 -szt. 1 | ……………………………….. |

......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)