Nr referencyjny AZP.270.37.2020

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Z DNIA 15.04.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Monitor radiograficzny typu 1 – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spełniane standardy | Wyświetlanie obrazów zgodnie z DICOM |
| 2 | Skalibrowana luminancja DICOM | min. 350 cd/m2 |
| 3 | Liczba wyświetlanych poziomów szarości | min. 1024 |
| 4 | Czujnik luminancji | Wbudowany czujnik umożliwiający utrzymanie stałego poziomu luminancji |
| 5 | Interfejs | ekran dotykowy |
| 6 | Rozdzielczość | min. 2 Mpix |
| 7 | Kąty widzenia w obu osiach | min. 170° |
| 8 | Rozmiar piksela | od 0,14 do 0,3 mm |
| 9 | Kontrast | min. 1000:1 |
| 10 | Tryby wyświetlania | kolorowe |
| 11 | Sposób montażu | stopka |
| 12 | Przekątna | Minimum 24 cale |
| 13 | Waga ze stopką [kg] | Maksimum 7,9 kg |
| 14 | Wymiary bez stopki [mm] | Nie większe niż 570 x 385 x 70mm |
| 15 | Typ zasilania | zewnętrzne |
| 16 | Akcesoria | Zasilacz zgodny z monitorem oraz polskim standardem zasilania; karty graficzne, o ile ich brak wpływałby na możliwości techniczne monitorów. W szczególności w sytuacji kiedy monitory nie mogłyby uzyskać wymaganych parametrów ze względu na brak kart |
| 17 | Możliwe orientacje ekranu poprzez obrót ekranu | pionowe i poziome |

- Monitor radiograficzny typu 2: 2szt.

| Lp. | Parametr | Wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spełniane standardy | Wyświetlanie obrazów zgodnie z DICOM |
| 2 | Skalibrowana luminancja DICOM | min. 500 cd/m2 |
| 3 | Liczba wyświetlanych poziomów szarości | min. 1024 |
| 4 | Czujnik luminancji | Wbudowany czujnik umożliwiający utrzymanie stałego poziomu luminancji |
| 5 | Ochrona wyświetlacza | szyba ochronna |
| 6 | Rozdzielczość | min. 2 Mpix |
| 7 | Kąty widzenia w obu osiach | min. 170° |
| 8 | Rozmiar piksela | od 0,14 do 0,3 mm |
| 9 | Kontrast | min. 1300:1 |
| 10 | Tryby wyświetlania | kolorowe |
| 11 | Sposób montażu | stopka |
| 12 | Przekątna | Nie mniej niż 21,1 cala |
| 13 | Waga ze stopką [kg] | Do 12,8 |
| 14 | Wymiary bez stopki [mm] | Nie większe niż 491 x 378 x 83 |
| 15 | Typ zasilania | zewnętrzne |
| 16 | Akcesoria | Zasilacz zgodny z monitorem oraz polskim standardem zasilania; karty graficzne, o ile ich brak wpływałby na możliwości techniczne monitorów. W szczególności w sytuacji kiedy monitory nie mogłyby uzyskać wymaganych parametrów ze względu na brak kart |
| 17 | Możliwe orientacje ekranu poprzez obrót ekranu | pionowe i poziome |

Nr referencyjny AZP.270.37.2020

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK A DO FORMULARZA OFERTY Z DNIA 15.04.2020

WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- MONITOR RADIOGRAFICZNY TYPU 1 – 1 SZT.

cena w zł netto za 1 szt.  ………………..

cena w zł brutto za 1 szt.…………………

(wypełnia wykonawca)

| LP. | PARAMETR | WYMAGANY | OFEROWANY TAK/NIE/ INNE …. (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ i producent | …………………………… (wypełnia wykonawca) |  |
| 2 | Spełniane standardy | Wyświetlanie obrazów zgodnie z DICOM |  |
| 3 | Skalibrowana luminancja DICOM | min. 350 cd/m2 |  |
| 4 | Liczba wyświetlanych poziomów szarości | min. 1024 |  |
| 5 | Czujnik luminancji | Wbudowany czujnik umożliwiający utrzymanie stałego poziomu luminancji |  |
| 6 | Interfejs | ekran dotykowy |  |
| 7 | Rozdzielczość | min. 2 Mpix |  |
| 8 | Kąty widzenia w obu osiach | min. 170° |  |
| 9 | Rozmiar piksela | od 0,14 do 0,3 mm |  |
| 10 | Kontrast | min. 1000:1 |  |
| 11 | Tryby wyświetlania | kolorowe |  |
| 12 | Sposób montażu | stopka |  |
| 13 | Przekątna | Minimum 24 cale |  |
| 14 | Waga ze stopką [kg] | Maksimum 7,9 kg |  |
| 15 | Wymiary bez stopki [mm] | Nie większe niż 570 x 385 x 70mm |  |
| 16 | Typ zasilania | zewnętrzne |  |
| 17 | Akcesoria | Zasilacz zgodny z monitorem oraz polskim standardem zasilania; karty graficzne, o ile ich brak wpływałby na możliwości techniczne monitorów. W szczególności w sytuacji kiedy monitory nie mogłyby uzyskać wymaganych parametrów ze względu na brak kart |  |
| 18 | Możliwe orientacje ekranu poprzez obrót ekranu | pionowe i poziome |  |

- MONITOR RADIOGRAFICZNY TYPU 2 – 2 SZT.

cena w zł netto za 1 szt.  ………………..

cena w zł brutto za 1 szt.…………………

cena w zł netto za 2 szt.  ………………..

cena w zł brutto za 2 szt.…………………

(wypełnia wykonawca)

| LP. | PARAMETR | WYMAGANY | OFEROWANY TAK/NIE/ INNE …. (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ i producent | …………………………… (wypełnia wykonawca) |  |
| 2 | Spełniane standardy | Wyświetlanie obrazów zgodnie z DICOM |  |
| 3 | Skalibrowana luminancja DICOM | min. 500 cd/m2 |  |
| 4 | Liczba wyświetlanych poziomów szarości | min. 1024 |  |
| 5 | Czujnik luminancji | Wbudowany czujnik umożliwiający utrzymanie stałego poziomu luminancji |  |
| 6 | Ochrona wyświetlacza | szyba ochronna |  |
| 7 | Rozdzielczość | min. 2 Mpix |  |
| 8 | Kąty widzenia w obu osiach | min. 170° |  |
| 9 | Rozmiar piksela | od 0,14 do 0,3 mm |  |
| 10 | Kontrast | min. 1300:1 |  |
| 11 | Tryby wyświetlania | kolorowe |  |
| 12 | Sposób montażu | stopka |  |
| 13 | Przekątna | Nie mniej niż 21,1 cala |  |
| 14 | Waga ze stopką [kg] | Do 12,8 |  |
| 15 | Wymiary bez stopki [mm] | Nie większe niż 491 x 378 x 83 |  |
| 16 | Typ zasilania | zewnętrzne |  |
| 17 | Akcesoria | Zasilacz zgodny z monitorem oraz polskim standardem zasilania; karty graficzne, o ile ich brak wpływałby na możliwości techniczne monitorów. W szczególności w sytuacji kiedy monitory nie mogłyby uzyskać wymaganych parametrów ze względu na brak kart |  |
| 18 | Możliwe orientacje ekranu poprzez obrót ekranu | pionowe i poziome |  |