Nr referencyjny AZP.270.22.2020

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Z DNIA 08.04.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

próżniowe okna mikrofalowe 2 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo częstotliwości | minimum 2998 ±5MHz |
| 2 | Moc maksymalna | 7,5MW |
| 3 | Moc średnia | 10kW |
| 4 | Czas trwania impulsu | minimum 0,2 - 5us |
| 5 | Częstotliwość powtarzania impulsów | minimum 1 – 400Hz |
| 6 | Maksymalna dopuszczalna tłumienność | 0,005 dB |
| 7 | Zakres ciśnień gazu SF6 (absolutne) | minimum od 0 do 3 bar |
| 8 | Zakres ciśnienia pracy | 1x10-10 do 3 bar |
| 9 | Szczelność próżniowa | 1x10-10 Pa*m3/s |
| 10 | Dodatkowe pokrycie | TiN od strony próżni |
| 11 | Chłodzenie | Cieczowe dostosowane do montażu uszczelnienia typu Swagelok lub oparte na króćcach węża |
| 12 | Dodatkowe wymagania | Dostawa wraz z kompletem złącz wodnych dostosowanych do okna |
| 13 | Wymagania mechaniczne | Zgodne ze szkicem |

Nr referencyjny AZP.270.22.2020

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK A DO FORMULARZA OFERTY Z DNIA 08.04.2020

WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

próżniowe okna mikrofalowe 2 szt.

cena w zł netto ……………….. brutto ………………… (wypełnia wykonawca)

………………… (należy wskazać: nazwę/typ/producenta, wypełnia wykonawca),

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany parametr | Oferowany parametr (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo częstotliwości | minimum 2998 ±5MHz |  |
| 2 | Moc maksymalna | 7,5MW |  |
| 3 | Moc średnia | 10kW |  |
| 4 | Czas trwania impulsu | minimum 0,2 - 5us |  |
| 5 | Częstotliwość powtarzania impulsów | minimum 1 – 400Hz |  |
| 6 | Maksymalna dopuszczalna tłumienność | 0,005 dB |  |
| 7 | Zakres ciśnień gazu SF6 (absolutne) | minimum od 0 do 3 bar |  |
| 8 | Zakres ciśnienia pracy | 1x10-10 do 3 bar |  |
| 9 | Szczelność próżniowa | 1x10-10 Pa*m3/s |  |
| 10 | Dodatkowe pokrycie | TiN od strony próżni |  |
| 11 | Chłodzenie | Cieczowe dostosowane do montażu uszczelnienia typu Swagelok lub oparte na króćcach węża |  |
| 12 | Dodatkowe wymagania | Dostawa wraz z kompletem złącz wodnych dostosowanych do okna |  |
| 13 | Wymagania mechaniczne | Zgodne ze szkicem | TAK/NIE |