Nr referencyjny AZP.270.7.2020 	Zmieniony Załącznik A do formularza oferty

WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KAMERA ULTRASZYBKA

cena w zł netto ……………….. brutto ………………… (wypełnia wykonawca)

………………… (należy wskazać: nazwę/typ/producenta, wypełnia wykonawca),

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany parametr | Oferowany parametr (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Kamera monochromatyczna z sensorem CMOS |  |
| 2 | Wymiary monochromatycznego sensora CMOS | Min 28,16 x 21,12 mm |  |
| 3 | Wielkość piksela monochromatycznego sensora CMOS | Max. 22um +/- 10% |  |
| 4 | Głębia bitowa | 8/10/12 z możliwością wyboru |  |
| 5 | Zakres dynamiczny | Min. 58 dB |  |
| 6 | Zakres rozdzielczości | Wymagane minimum 2560x1920 px |  |
| 7 | Wewnętrzna pamięć ram | Minimum 64 GB RAM |  |
| 8 | Czas otwarcia migawki | Wymagany 200 ns |  |
| 9 | Czułość świetlna ISO | 10000 (binning off) lub 40000 (binning on) |  |
| 10 | Możliwość wykonywania automatycznej kalibracji czerni. | TAK |  |
| 11 | Automatyczna kontrola ekspozycji przy zmiennych warunkach oświetleniowych | TAK |  |
| 12 | Obsługiwany kod czasowy | IRIG-B |  |
| 13 | Zapis zarejestrowanych sekwencji | Złącze USB i Ethernet |  |
| 14 | Wbudowana bateria awaryjna | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie | Możliwość kontroli wszystkich funkcji kamery i zapisu obrazu przez Ethernet i USB |  |

WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZMACNIACZ OBRAZU

cena w zł netto ……………….. brutto ………………… (wypełnia wykonawca)

………………… (należy wskazać: nazwę/typ/producenta, wypełnia wykonawca),

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany parametr | Oferowany parametr (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres widmowy | 200-850 nm |  |
| 2 | Czułość fotokatody | do 70 mA/W |  |
| 3 | Częstotliwość próbkowania | 1 MHz |  |
| 4 | Średnica przetwornika | 18 mm +/- 10% |  |
| 5 | Wzmocnienie sygnału | 1000000x |  |
| 6 | Czas otwarcia migawki | od 5 ns do 1 ms |  |
| 7 | Sygnały synchronizacji, wyjścia | - 1 x synchronizujące zgodne z migawką kamery, - 1 x programowalne wyjście TTL. |  |
| 8 | Rozdzielczość optyczna | Minimum 27 lp/mm |  |
| 9 | Wymiary | 105mm x 85mm x 180mm +/- 5% |  |
| 10 | Waga | 1,5 kg +/- 5% |  |
| 11 | Temperatura pracy | 0-40⁰C |  |
| 12 | Pobór mocy | 16 W +/- 10% |  |
| 13 | Oprogramowanie | Możliwość kontroli i konfiguracji wzmacniacza z poziomu komputera PC |  |
| 14 | Sterowanie wzmacniaczem | Przez USB lub Ethernet |  |

WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AKCESORIA

cena w zł netto  (razem za poz. 1-4) ……………….. brutto …………………

(wypełnia wykonawca)

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagany parametr | Oferowany parametr (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowanie transportowe kamery ………………… (należy wskazać producenta, wypełnia wykonawca) | Walizka z wytrzymałego materiału z dopasowanym do kamery wypełniaczem |  |
| 2 | Opakowanie transportowe wzmacniacza ………………… (należy wskazać producenta, wypełnia wykonawca), | Walizka z wytrzymałego materiału z dopasowanym do wzmacniacza wypełniaczem |  |
| 3 | Statywy ………………… (należy wskazać: typ/producenta, wypełnia wykonawca), | Statyw wzmacniacza i kamery dopasowany do instalacji obu urządzeń jednocześnie lub dwa statywy umożliwiające instalację połączonych urządzeń |  |
| 4 | Parametry statywu / statywów ………………… (należy wskazać: typ/producenta, wypełnia wykonawca), | Długość po złożeniu [cm]: do 80 Wysokość maksymalna [cm]: min 130 Wysokość minimalna [cm]: max 50 |  |